## Dados
| RELATÓRIO ENSAIO DE EXATIDÃO TC E VERIFICAÇÃO DA MARCAÇÃO DOS TERMINAIS E POLARIDADE - IEC 0,5S | [5 empty] | FR0200 Rev: 00
EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENSAIO
RELATÓRIO: | RE25757 2025-01
Nº SÉRIE: | 25757/25/0001 a 25757/25/0020 | [5 empty] | Data da Emissão | 2025-06-18
CLIENTE
Nome: |  | COMERCIAL INGEOELECTRICA SAS
Endereço: |  | Carrera. 21, 169-7, Oficina 201, BOGOTÁ DC > CO
FABRICANTE
Nome: |  | SERTA Transformadores
Endereço: |  | Rua José Calixto, 200 - Santa Luzia - MG > Brasil
CEP: |  | 33.040-230
DADOS TÉCNICOS
Objeto em Teste: |  | Conjuntos de Medição
Tipo: |  | CMT17110
Classe de Tensão (kV): |  | 17.5
Isolamento Nominal (kV): |  | 38/95/---
Relação Nominal TC: |  | 2/4:1
Fator Térmico: |  | 1,5
Classe de Exatidão: |  | 0,5S
Carga (VA): |  | 5
Normas de referência: |  | NTC 5933:2012 - (IEC 81689-1:2007) - IEC 61869-2:2012 -
IEC 61869-3:2011 - IEC 61869-2:2013
Participantes do Ensaio: |  | Coordenador Qualidade - SERTA
|  | Glauber | : Técnico Laboratório - SERTA
PROCEDIMENTO DE ENSAIO
1 - VERIFICAÇÃO DA MARCAÇÃO DOS TERMINAIS E POLARIDADE
Para determinar a polaridade e verificar as marcações dos terminais, fazemos a comparação com um TC de polaridade conhecida durante teste de exatidão e conferimos as identificações do equipamento se estão conforme a norma de referência ou solicitações especificas do cliente.
2 - EXATIDÃO
Verificamos a exatidão do TC pelo método comparativo, liga-se em série os primários do TC sob ensaio e TC padrão. A diferença entre as correntes secundárias é levada a um circuito em ponte adequado para fins de medição. O ensaio é realizado nas correntes especificadas pela classe de exatidão. Para esse ensaio não foi considerada a influência do TP no TC.
RASTREABILIDADE METROLÓGICA
Instrumento |  | Fabricante | Código | Certificado | Data Calibração | Data Próxima Calibração | RBC
Carga para TC |  | METRUM | CE 499 | 160869 | 2024-12-03 | 2025-12-03 | Rastrável
Termigrômetro |  | METRINS | CE 516 | 170081 | 2025-05-16 | 2026-05-15 | Não
Medidor Relação de TC |  | CE 156 | CE 156 | 32225 | 2021-12-28 | 2026-12-26 | Rastreável
A reprodução deste documento não pode ser parcial e depende da aprovação da SERTA Transformadores. Os resultados apresentados neste documento referem-se exclusivamente as amostras submetidas ao(s) ensaios(s) nas condições especificadas, não sendo extensivos a quaisquer lotes; A SERTA Transformadores manterá o original deste documento arquivado em meio eletrônico por um período de cinco anos.
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com meio ambiente.

## 1
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 25.6
Umidade medida (%): |  | 35
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-06 | A - 25757/25/01 | 4:1/1% | 5 | -0.005 | 0.04 | -0.08833 | 2.883 | 1.0009 | #REF! | 1 | 2.883 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/01 | 4:1/5% | 5 | -0.006 | 0.17 | -0.07333 | 1.827 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.827 | 1.0007 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/01 | 4:1/20% | 5 | -0.022 | 0.48 | -0.072 | 1.297 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 1.0007
2025-11-06 | A - 25757/25/01 | 4:1/100% | 5 | -0.009 | 0.04 | -0.05 | 0.74 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 1.0005
2025-11-06 | A - 25757/25/01 | 4:1/120% | 5 | -0.009 | -0.05 | -0.04933 | 0.643 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 1.0005
2025-11-06 | B - 25757/25/01 | 4:1/1% | 5 | 0.027 | -4.04 | -0.05633 | -1.197 | 1.0006 | #REF! | 0 | -1.197 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/01 | 4:1/5% | 5 | 0.002 | -0.73 | -0.06533 | 0.927 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0.927 | 1.0007 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/01 | 4:1/20% | 5 | 0.022 | 0.23 | -0.028 | 1.047 | 1.0003 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 1.0003
2025-11-06 | B - 25757/25/01 | 4:1/100% | 5 | -0.003 | 0.07 | -0.044 | 0.77 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1.0004
2025-11-06 | B - 25757/25/01 | 4:1/120% | 5 | -0.005 | 0.05 | -0.04533 | 0.743 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 1.0005
2025-11-06 | C - 25757/25/01 | 4:1/1% | 5 | 0.017 | -2.2 | -0.06633 | 0.643 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0.643 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/01 | 4:1/5% | 5 | 0.005 | -0.55 | -0.06233 | 1.107 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.107 | 1.0006 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/01 | 4:1/20% | 5 | -0.014 | 0.35 | -0.064 | 1.167 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 1.0006
2025-11-06 | C - 25757/25/01 | 4:1/100% | 5 | -0.003 | 0.29 | -0.044 | 0.99 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1.0004
2025-11-06 | C - 25757/25/01 | 4:1/120% | 5 | -0.009 | 0.58 | -0.04933 | 1.273 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 1.0005

## Consulta (hidden)
12.1.1 - OBJETIVO
Verificar a elevação de temperatura média dos enrolamentos e pontos quentes do TC sob condições de operação que produzam as perdas máximas admissíveis.
12.1.2 - PROCEDIMENTO
O TC deve atender aos requisitos de 5.6, não excedendo os valores de elevação de temperatura especificados na Tabela 12 da NBR 6856.
O ensaio de elevação de temperatura deve ser realizado de forma a reproduzir as perdas que influenciam na elevação de temperatura em condições normais de operação.
O ensaio dever ser realizado com a circulação da corrente térmica contínua nominal em todos os seus enrolamentos.
A aplicação da corrente pode ser feita por meio primário, com os secundários conectados ás cargas nominais, ou por meio de um ou mais secundários, com o primário e os secundários não alimentados curto-circuitados.
O TC deve permanecer energizado até que a taxa de variação da elevação de temperatura não exceda 1 °C por hora durante três leituras consecutivas de elevação de temperatura.
12.1.3 - MÉTODO DE ENSAIO
12.1.3.1 - Aplicação da corrente de ensaio
A aplicação da corrente de ensaio pode ser feita ao enrolamento primário estando os enrolamentos secundários curto-circuitados ou conectados a instrumentos de medição, ou ainda pode-se alimentar enrolamentos secundários curto-circuitados ou conectados a instrumentos de medição. Em caso de aplicação de corrente através de enrolamentos secundários, a corrente primária deve ser verificada por meio de sistema de medição independente ao TC, ou ainda por enrolamentos secundários que não estejam sendo alimentados pela fonte de corrente.
12.1.3.2 - Determinação da resistência a frio
Medição da resistência ôhmica do enrolamento:
Para medição da resistência ôhmica do enrolamento utilizou-se um miliôhmimetro (ponte de Wheatstone) ligado nos terminais do chicote secundário nos cabos identificados sob condições ambientais definidas.
O tempo necessário para a estabilização dos valores de corrente e tensão (método da queda de tensão) ou do valor da resistência (método ponte) deve ser registrado após a medição da resistênica, no início do ensaio. Este mesmo intervalo de tempo também deve ser considerado para efetuar as primeiras leituras no final do ensaio.
IEC

## 2
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.4
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-03 | A - 25757/25/02 | 4:1/1% | 5 | 0.014 | -3.37 | -0.06933 | -0.527 | 1.0007 | #REF! | 0 | -0.527 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/02 | 4:1/5% | 5 | -0.003 | -0.36 | -0.07033 | 1.297 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.297 | 1.0007 | 0 | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/02 | 4:1/20% | 5 | 0.019 | 0.24 | -0.031 | 1.057 | 1.0003 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 1.0003
2025-11-03 | A - 25757/25/02 | 4:1/100% | 5 | -0.007 | -0.08 | -0.048 | 0.62 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 1.0005
2025-11-03 | A - 25757/25/02 | 4:1/120% | 5 | -0.007 | -0.1 | -0.04733 | 0.593 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 1.0005
2025-11-03 | B - 25757/25/02 | 4:1/1% | 5 | -0.014 | -2.16 | -0.09733 | 0.683 | 1.001 | #REF! | 1 | 0.683 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/02 | 4:1/5% | 5 | -0.025 | 0.34 | -0.09233 | 1.997 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.997 | 1.0009 | 0 | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/02 | 4:1/20% | 5 | -0.003 | 0.64 | -0.053 | 1.457 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 1.0005
2025-11-03 | B - 25757/25/02 | 4:1/100% | 5 | -0.018 | 0.1 | -0.059 | 0.8 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.0006
2025-11-03 | B - 25757/25/02 | 4:1/120% | 5 | -0.019 | 0.17 | -0.05933 | 0.863 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 1.0006
2025-11-03 | C - 25757/25/02 | 4:1/1% | 5 | 0.014 | -1.37 | -0.06933 | 1.473 | 1.0007 | #REF! | 1 | 1.473 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/02 | 4:1/5% | 5 | 0.005 | -0.43 | -0.06233 | 1.227 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.227 | 1.0006 | 0 | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/02 | 4:1/20% | 5 | -0.013 | 0.33 | -0.063 | 1.147 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 1.0006
2025-11-03 | C - 25757/25/02 | 4:1/100% | 5 | -0.02 | 0.96 | -0.061 | 1.66 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.0006
2025-11-03 | C - 25757/25/02 | 4:1/120% | 5 | -0.043 | 1.83 | -0.08333 | 2.523 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 1.0008

## 3
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 21.5
Umidade medida (%): |  | 36
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/03 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/03 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/03 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | A - 25757/25/03 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | A - 25757/25/03 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/03 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/03 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/03 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | B - 25757/25/03 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/03 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004
2025-10-27 | C - 25757/25/03 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/03 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/03 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | C - 25757/25/03 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | C - 25757/25/03 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004

## 4
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.4
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/04 | 4:1/1% | 5 | 0.015 | -3.11 | -0.06833 | -0.267 | 1.0007 | #REF! | 0 | -0.267 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/04 | 4:1/5% | 5 | -0.009 | 0.19 | -0.07633 | 1.847 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.847 | 1.0008 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/04 | 4:1/20% | 5 | -0.026 | 0.55 | -0.076 | 1.367 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 1.0008
2025-10-27 | A - 25757/25/04 | 4:1/100% | 5 | -0.018 | 0.05 | -0.059 | 0.75 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.0006
2025-10-27 | A - 25757/25/04 | 4:1/120% | 5 | 0.019 | 0.02 | -0.02133 | 0.713 | 1.0002 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 1.0002
2025-10-27 | B - 25757/25/04 | 4:1/1% | 5 | 0.02 | -0.65 | -0.06333 | 2.193 | 1.0006 | #REF! | 1 | 2.193 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/04 | 4:1/5% | 5 | -0.005 | -0.19 | -0.07233 | 1.467 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.467 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/04 | 4:1/20% | 5 | -0.005 | 0.73 | -0.055 | 1.547 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 1.0006
2025-10-27 | B - 25757/25/04 | 4:1/100% | 5 | -0.02 | 0.16 | -0.061 | 0.86 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.0006
2025-10-27 | B - 25757/25/04 | 4:1/120% | 5 | -0.019 | 0.09 | -0.05933 | 0.783 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 1.0006
2025-10-27 | C - 25757/25/04 | 4:1/1% | 5 | -0.002 | -0.12 | -0.08533 | 2.723 | 1.0009 | #REF! | 1 | 2.723 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/04 | 4:1/5% | 5 | -0.014 | 0.64 | -0.08133 | 2.297 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 2.297 | 1.0008 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/04 | 4:1/20% | 5 | -0.035 | 0.9 | -0.085 | 1.717 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717 | 1.0009
2025-10-27 | C - 25757/25/04 | 4:1/100% | 5 | -0.031 | 0.54 | -0.072 | 1.24 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.0007
2025-10-27 | C - 25757/25/04 | 4:1/120% | 5 | -0.032 | 0.96 | -0.07233 | 1.653 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 1.0007

## 5
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.4
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/05 | 4:1/1% | 5 | 0.014 | -1.37 | -0.06933 | 1.473 | 1.0007 | #REF! | 1 | 1.473 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/05 | 4:1/5% | 5 | 0.012 | -0.095 | -0.05533 | 1.562 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.562 | 1.0006 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/05 | 4:1/20% | 5 | -0.007 | 0.05 | -0.057 | 0.867 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 1.0006
2025-10-27 | A - 25757/25/05 | 4:1/100% | 5 | -0.007 | -0.05 | -0.048 | 0.65 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1.0005
2025-10-27 | A - 25757/25/05 | 4:1/120% | 5 | -0.007 | -0.009 | -0.04733 | 0.684 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 1.0005
2025-10-27 | B - 25757/25/05 | 4:1/1% | 5 | 0.033 | -4.35 | -0.05033 | -1.507 | 1.0005 | #REF! | 0 | -1.507 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/05 | 4:1/5% | 5 | 0.009 | -0.94 | -0.05833 | 0.717 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0.717 | 1.0006 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/05 | 4:1/20% | 5 | -0.009 | 0.01 | -0.059 | 0.827 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 1.0006
2025-10-27 | B - 25757/25/05 | 4:1/100% | 5 | -0.105 | -5.8 | -0.146 | -5.1 | 1.0015 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1 | 1.0015
2025-10-27 | B - 25757/25/05 | 4:1/120% | 5 | -0.104 | -5.66 | -0.14433 | -4.967 | 1.0014 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.967 | 1.0014
2025-10-27 | c - 25757/25/05 | 4:1/1% | 5 | 0.018 | -1.98 | -0.06533 | 0.863 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0.863 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | c - 25757/25/05 | 4:1/5% | 5 | 0.009 | -0.73 | -0.05833 | 0.927 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0.927 | 1.0006 | 0 | 0
2025-10-27 | c - 25757/25/05 | 4:1/20% | 5 | -0.008 | 0.15 | -0.058 | 0.967 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 1.0006
2025-10-27 | c - 25757/25/05 | 4:1/100% | 5 | -0.01 | 0.36 | -0.051 | 1.06 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.0005
2025-10-27 | c - 25757/25/05 | 4:1/120% | 5 | -0.015 | 0.83 | -0.05533 | 1.523 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 1.0006

## 6
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 25.9
Umidade medida (%): |  | 35
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-06 | A - 25757/25/06 | 4:1/1% | 5 | 0.008 | -3.25 | -0.07533 | -0.407 | 1.0008 | #REF! | 0 | -0.407 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/06 | 4:1/5% | 5 | -0.01 | -0.29 | -0.07733 | 1.367 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.367 | 1.0008 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/06 | 4:1/20% | 5 | -0.025 | 0.24 | -0.075 | 1.057 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 1.0008
2025-11-06 | A - 25757/25/06 | 4:1/100% | 5 | -0.007 | 0.04 | -0.048 | 0.74 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 1.0005
2025-11-06 | A - 25757/25/06 | 4:1/120% | 5 | -0.008 | 0.01 | -0.04833 | 0.703 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 1.0005
2025-11-06 | B - 25757/25/06 | 4:1/1% | 5 | 0.025 | -3.51 | -0.05833 | -0.667 | 1.0006 | #REF! | 0 | -0.667 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/06 | 4:1/5% | 5 | 0.004 | -0.71 | -0.06333 | 0.947 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0.947 | 1.0006 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/06 | 4:1/20% | 5 | 0.037 | 0.35 | -0.013 | 1.167 | 1.0001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 1.0001
2025-11-06 | B - 25757/25/06 | 4:1/100% | 5 | -0.001 | 0.03 | -0.042 | 0.73 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 1.0004
2025-11-06 | B - 25757/25/06 | 4:1/120% | 5 | -0.003 | -0.04 | -0.04333 | 0.653 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 1.0004
2025-11-06 | C - 25757/25/06 | 4:1/1% | 5 | 0.005 | -1.34 | -0.07833 | 1.503 | 1.0008 | #REF! | 1 | 1.503 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/06 | 4:1/5% | 5 | 0.002 | 0.03 | -0.06533 | 1.687 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.687 | 1.0007 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/06 | 4:1/20% | 5 | -0.023 | 0.64 | -0.073 | 1.457 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 1.0007
2025-11-06 | C - 25757/25/06 | 4:1/100% | 5 | -0.015 | 0.51 | -0.056 | 1.21 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.0006
2025-11-06 | C - 25757/25/06 | 4:1/120% | 5 | -0.019 | 0.79 | -0.05933 | 1.483 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 1.0006

## 7
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.7
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/07 | 4:1/1% | 5 | 0.023 | -3.34 | -0.06033 | -0.497 | 1.0006 | #REF! | 0 | -0.497 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/07 | 4:1/5% | 5 | 0.001 | -0.62 | -0.06633 | 1.037 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.037 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/07 | 4:1/20% | 5 | 0.011 | 0.04 | -0.039 | 0.857 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 1.0004
2025-10-27 | A - 25757/25/07 | 4:1/100% | 5 | -0.006 | -0.11 | -0.047 | 0.59 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 1.0005
2025-10-27 | A - 25757/25/07 | 4:1/120% | 5 | -0.006 | -0.16 | -0.04633 | 0.533 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 1.0005
2025-10-27 | B - 25757/25/07 | 4:1/1% | 5 | 0.013 | -2.95 | -0.07033 | -0.107 | 1.0007 | #REF! | 0 | -0.107 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/07 | 4:1/5% | 5 | -0.011 | 0.16 | -0.07833 | 1.817 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.817 | 1.0008 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/07 | 4:1/20% | 5 | -0.032 | 0.52 | -0.082 | 1.337 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 1.0008
2025-10-27 | B - 25757/25/07 | 4:1/100% | 5 | -0.02 | -0.04 | -0.061 | 0.66 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 1.0006
2025-10-27 | B - 25757/25/07 | 4:1/120% | 5 | -0.02 | -0.08 | -0.06033 | 0.613 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 1.0006
2025-10-27 | C - 25757/25/07 | 4:1/1% | 5 | -0.003 | -0.59 | -0.08633 | 2.253 | 1.0009 | #REF! | 1 | 2.253 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/07 | 4:1/5% | 5 | -0.015 | 0.63 | -0.08233 | 2.287 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 2.287 | 1.0008 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/07 | 4:1/20% | 5 | -0.039 | 0.9 | -0.089 | 1.717 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717 | 1.0009
2025-10-27 | C - 25757/25/07 | 4:1/100% | 5 | -0.032 | 0.78 | -0.073 | 1.48 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.0007
2025-10-27 | C - 25757/25/07 | 4:1/120% | 5 | -0.034 | 1.04 | -0.07433 | 1.733 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 1.0007

## 8
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.8
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/08 | 4:1/1% | 5 | 0.031 | -4 | -0.05233 | -1.157 | 1.0005 | #REF! | 0 | -1.157 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/08 | 4:1/5% | 5 | 0.009 | -1.05 | -0.05833 | 0.607 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0.607 | 1.0006 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/08 | 4:1/20% | 5 | 0.009 | 0.24 | -0.041 | 1.057 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 1.0004
2025-10-27 | A - 25757/25/08 | 4:1/100% | 5 | -0.012 | 0.04 | -0.053 | 0.74 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 1.0005
2025-10-27 | A - 25757/25/08 | 4:1/120% | 5 | -0.01 | -0.04 | -0.05033 | 0.653 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 1.0005
2025-10-27 | B - 25757/25/08 | 4:1/1% | 5 | 0.015 | -2.91 | -0.06833 | -0.067 | 1.0007 | #REF! | 0 | -0.067 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/04 | 4:1/5% | 5 | -0.008 | 0.04 | -0.07533 | 1.697 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.697 | 1.0008 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/08 | 4:1/20% | 5 | -0.017 | 0.58 | -0.067 | 1.397 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 1.0007
2025-10-27 | B - 25757/25/08 | 4:1/100% | 5 | -0.02 | -0.07 | -0.061 | 0.63 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.0006
2025-10-27 | B - 25757/25/08 | 4:1/120% | 5 | -0.021 | -0.13 | -0.06133 | 0.563 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 1.0006
2025-10-27 | C - 25757/25/08 | 4:1/1% | 5 | -0.007 | -0.47 | -0.09033 | 2.373 | 1.0009 | #REF! | 1 | 2.373 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/08 | 4:1/5% | 5 | -0.02 | 0.65 | -0.08733 | 2.307 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 2.307 | 1.0009 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/08 | 4:1/20% | 5 | -0.037 | 0.83 | -0.087 | 1.647 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 1.0009
2025-10-27 | C - 25757/25/08 | 4:1/100% | 5 | -0.036 | 1.08 | -0.077 | 1.78 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.0008
2025-10-27 | C - 25757/25/08 | 4:1/120% | 5 | -0.049 | 1.78 | -0.08933 | 2.473 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 1.0009

## 9
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.8
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/09 | 4:1/1% | 5 | 0.029 | -3.82 | -0.05433 | -0.977 | 1.0005 | #REF! | 0 | -0.977 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/09 | 4:1/5% | 5 | 0.006 | -0.99 | -0.06133 | 0.667 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.0006 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/09 | 4:1/20% | 5 | -0.009 | -0.05 | -0.059 | 0.767 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 1.0006
2025-10-27 | A - 25757/25/09 | 4:1/100% | 5 | -0.005 | -0.07 | -0.046 | 0.63 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.0005
2025-10-27 | A - 25757/25/09 | 4:1/120% | 5 | -0.006 | -0.11 | -0.04633 | 0.583 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 1.0005
2025-10-27 | B - 25757/25/09 | 4:1/1% | 5 | 0.003 | -1.86 | -0.08033 | 0.983 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0.983 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/09 | 4:1/5% | 5 | -0.019 | 0.54 | -0.08633 | 2.197 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 2.197 | 1.0009 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/09 | 4:1/20% | 5 | -0.04 | 0.66 | -0.09 | 1.477 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 1.0009
2025-10-27 | B - 25757/25/09 | 4:1/100% | 5 | -0.025 | 0.06 | -0.066 | 0.76 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 1.0007
2025-10-27 | B - 25757/25/09 | 4:1/120% | 5 | -0.025 | 0.01 | -0.06533 | 0.703 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 1.0007
2025-10-27 | C - 25757/25/09 | 4:1/1% | 5 | -0.003 | -1.02 | -0.08633 | 1.823 | 1.0009 | #REF! | 1 | 1.823 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/09 | 4:1/5% | 5 | -0.016 | 0.55 | -0.08333 | 2.207 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 2.207 | 1.0008 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/09 | 4:1/20% | 5 | -0.033 | 0.84 | -0.083 | 1.657 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0008
2025-10-27 | C - 25757/25/09 | 4:1/100% | 5 | -0.033 | 0.75 | -0.074 | 1.45 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.0007
2025-10-27 | C - 25757/25/09 | 4:1/120% | 5 | -0.041 | 1.32 | -0.08133 | 2.013 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 1.0008

## 10
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 25.8
Umidade medida (%): |  | 35
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-06 | A - 25757/25/10 | 4:1/1% | 5 | 0.001 | -0.99 | -0.08233 | 1.853 | 1.0008 | #REF! | 1 | 1.853 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/10 | 4:1/5% | 5 | 0.001 | -0.91 | -0.06633 | 0.747 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0.747 | 1.0007 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/10 | 4:1/20% | 5 | -0.015 | 0.04 | -0.065 | 0.857 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 1.0007
2025-11-06 | A - 25757/25/10 | 4:1/100% | 5 | -0.001 | -0.07 | -0.042 | 0.63 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.0004
2025-11-06 | A - 25757/25/10 | 4:1/120% | 5 | -0.002 | -0.12 | -0.04233 | 0.573 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 1.0004
2025-11-06 | B - 25757/25/10 | 4:1/1% | 5 | 0.016 | -4.09 | -0.06733 | -1.247 | 1.0007 | #REF! | 0 | -1.247 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/10 | 4:1/5% | 5 | -0.007 | -0.65 | -0.07433 | 1.007 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.007 | 1.0007 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/10 | 4:1/20% | 5 | -0.023 | 0.12 | -0.073 | 0.937 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 1.0007
2025-11-06 | B - 25757/25/10 | 4:1/100% | 5 | -0.008 | -0.03 | -0.049 | 0.67 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.0005
2025-11-06 | B - 25757/25/10 | 4:1/120% | 5 | -0.009 | -0.1 | -0.04933 | 0.593 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 1.0005
2025-11-06 | C - 25757/25/10 | 4:1/1% | 5 | 0.009 | -1.49 | -0.07433 | 1.353 | 1.0007 | #REF! | 1 | 1.353 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/10 | 4:1/5% | 5 | -0.004 | -0.22 | -0.07133 | 1.437 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.437 | 1.0007 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/10 | 4:1/20% | 5 | -0.018 | 0.43 | -0.068 | 1.247 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 1.0007
2025-11-06 | C - 25757/25/10 | 4:1/100% | 5 | -0.011 | 0.6 | -0.052 | 1.3 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.0005
2025-11-06 | C - 25757/25/10 | 4:1/120% | 5 | -0.033 | 1.69 | -0.07333 | 2.383 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.383 | 1.0007

## 11
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.4
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/11 | 4:1/1% | 5 | 0.018 | -3.77 | -0.06533 | -0.927 | 1.0007 | #REF! | 0 | -0.927 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/11 | 4:1/5% | 5 | -0.009 | -0.21 | -0.07633 | 1.447 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.447 | 1.0008 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/11 | 4:1/20% | 5 | -0.031 | 0.37 | -0.081 | 1.187 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 1.0008
2025-10-27 | A - 25757/25/11 | 4:1/100% | 5 | -0.021 | -0.05 | -0.062 | 0.65 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1.0006
2025-10-27 | A - 25757/25/11 | 4:1/120% | 5 | -0.021 | -0.03 | -0.06133 | 0.663 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 1.0006
2025-10-27 | B - 25757/25/11 | 4:1/1% | 5 | 0.012 | -2.54 | -0.07133 | 0.303 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0.303 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/11 | 4:1/5% | 5 | -0.014 | 0.61 | -0.08133 | 2.267 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 2.267 | 1.0008 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/11 | 4:1/20% | 5 | -0.024 | 0.84 | -0.074 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007
2025-10-27 | B - 25757/25/11 | 4:1/100% | 5 | -0.023 | 0.18 | -0.064 | 0.88 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 1.0006
2025-10-27 | B - 25757/25/11 | 4:1/120% | 5 | -0.023 | 0.09 | -0.06333 | 0.783 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 1.0006
2025-10-27 | C - 25757/25/11 | 4:1/1% | 5 | 0.016 | -1.8 | -0.06733 | 1.043 | 1.0007 | #REF! | 1 | 1.043 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/11 | 4:1/5% | 5 | 0.007 | -0.88 | -0.06033 | 0.777 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0.777 | 1.0006 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/11 | 4:1/20% | 5 | -0.012 | 0.19 | -0.062 | 1.007 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 1.0006
2025-10-27 | C - 25757/25/11 | 4:1/100% | 5 | -0.015 | 0.3 | -0.056 | 1 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0006
2025-10-27 | C - 25757/25/11 | 4:1/120% | 5 | -0.02 | 0.75 | -0.06033 | 1.443 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 1.0006

## 12
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.2
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/12 | 4:1/1% | 5 | 0.018 | -3.5 | -0.06533 | -0.657 | 1.0007 | #REF! | 0 | -0.657 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/12 | 4:1/5% | 5 | -0.017 | 0.45 | -0.08433 | 2.107 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 2.107 | 1.0008 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/12 | 4:1/20% | 5 | -0.033 | 0.71 | -0.083 | 1.527 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 1.0008
2025-10-27 | A - 25757/25/12 | 4:1/100% | 5 | -0.019 | 0.07 | -0.06 | 0.77 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1.0006
2025-10-27 | A - 25757/25/12 | 4:1/120% | 5 | -0.021 | 0.11 | -0.06133 | 0.803 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 1.0006
2025-10-27 | B - 25757/25/12 | 4:1/1% | 5 | 0.009 | -1.7 | -0.07433 | 1.143 | 1.0007 | #REF! | 1 | 1.143 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/12 | 4:1/5% | 5 | 0.003 | -0.91 | -0.06433 | 0.747 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0.747 | 1.0006 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/12 | 4:1/20% | 5 | -0.012 | -0.09 | -0.062 | 0.727 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 1.0006
2025-10-27 | B - 25757/25/12 | 4:1/100% | 5 | -0.005 | -0.01 | -0.046 | 0.69 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 1.0005
2025-10-27 | B - 25757/25/12 | 4:1/120% | 5 | -0.007 | -0.04 | -0.04733 | 0.653 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 1.0005
2025-10-27 | C - 25757/25/12 | 4:1/1% | 5 | -0.002 | -0.75 | -0.08533 | 2.093 | 1.0009 | #REF! | 1 | 2.093 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/12 | 4:1/5% | 5 | -0.015 | 0.44 | -0.08233 | 2.097 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 2.097 | 1.0008 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/12 | 4:1/20% | 5 | -0.034 | 0.97 | -0.084 | 1.787 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 1.0008
2025-10-27 | C - 25757/25/12 | 4:1/100% | 5 | -0.033 | 0.97 | -0.074 | 1.67 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.0007
2025-10-27 | C - 25757/25/12 | 4:1/120% | 5 | -0.046 | 1.64 | -0.08633 | 2.333 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 1.0009

## 13
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 26
Umidade medida (%): |  | 35
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-06 | A - 25757/25/13 | 4:1/1% | 5 | 0.005 | -2.43 | -0.07833 | 0.413 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0.413 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/13 | 4:1/5% | 5 | -0.018 | 0.15 | -0.08533 | 1.807 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.807 | 1.0009 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/13 | 4:1/20% | 5 | -0.012 | 0.33 | -0.062 | 1.147 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 1.0006
2025-11-06 | A - 25757/25/13 | 4:1/100% | 5 | -0.022 | -0.09 | -0.063 | 0.61 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1.0006
2025-11-06 | A - 25757/25/13 | 4:1/120% | 5 | -0.021 | 0.13 | -0.06133 | 0.823 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 1.0006
2025-11-06 | B - 25757/25/13 | 4:1/1% | 5 | 0.02 | -3.2 | -0.06333 | -0.357 | 1.0006 | #REF! | 0 | -0.357 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/13 | 4:1/5% | 5 | -0.002 | -0.41 | -0.06933 | 1.247 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.247 | 1.0007 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/13 | 4:1/20% | 5 | 0.019 | 0.27 | -0.031 | 1.087 | 1.0003 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 1.0003
2025-11-06 | B - 25757/25/13 | 4:1/100% | 5 | -0.011 | -0.07 | -0.052 | 0.63 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.0005
2025-11-06 | B - 25757/25/13 | 4:1/120% | 5 | -0.011 | -0.13 | -0.05133 | 0.563 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 1.0005
2025-11-06 | C - 25757/25/13 | 4:1/1% | 5 | 0.001 | -0.78 | -0.08233 | 2.063 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.063 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/13 | 4:1/5% | 5 | -0.013 | 0.37 | -0.08033 | 2.027 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 2.027 | 1.0008 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/13 | 4:1/20% | 5 | -0.03 | 0.93 | -0.08 | 1.747 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 1.0008
2025-11-06 | C - 25757/25/13 | 4:1/100% | 5 | -0.022 | 0.53 | -0.063 | 1.23 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.0006
2025-11-06 | C - 25757/25/13 | 4:1/120% | 5 | -0.023 | 0.57 | -0.06333 | 1.263 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 1.0006

## 14
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 26.3
Umidade medida (%): |  | 35
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-06 | A - 25757/25/14 | 4:1/1% | 5 | 0.008 | -3.12 | -0.07533 | -0.277 | 1.0008 | #REF! | 0 | -0.277 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/14 | 4:1/5% | 5 | -0.012 | -0.21 | -0.07933 | 1.447 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.447 | 1.0008 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/14 | 4:1/20% | 5 | 0.007 | 0.32 | -0.043 | 1.137 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 1.0004
2025-11-06 | A - 25757/25/14 | 4:1/100% | 5 | -0.016 | 0.05 | -0.057 | 0.75 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.0006
2025-11-06 | A - 25757/25/14 | 4:1/120% | 5 | -0.017 | 0.05 | -0.05733 | 0.743 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 1.0006
2025-11-06 | B - 25757/25/14 | 4:1/1% | 5 | 0.018 | -3.19 | -0.06533 | -0.347 | 1.0007 | #REF! | 0 | -0.347 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/14 | 4:1/5% | 5 | -0.005 | -0.56 | -0.07233 | 1.097 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.097 | 1.0007 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/14 | 4:1/20% | 5 | -0.023 | 0.26 | -0.073 | 1.077 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 1.0007
2025-11-06 | B - 25757/25/14 | 4:1/100% | 5 | -0.021 | -0.08 | -0.062 | 0.62 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 1.0006
2025-11-06 | B - 25757/25/14 | 4:1/120% | 5 | -0.022 | -0.14 | -0.06233 | 0.553 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 1.0006
2025-11-06 | C - 25757/25/14 | 4:1/1% | 5 | -0.004 | -0.4 | -0.08733 | 2.443 | 1.0009 | #REF! | 1 | 2.443 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/14 | 4:1/5% | 5 | -0.014 | 0.53 | -0.08133 | 2.187 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 2.187 | 1.0008 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/14 | 4:1/20% | 5 | -0.03 | 0.92 | -0.08 | 1.737 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 1.0008
2025-11-06 | C - 25757/25/14 | 4:1/100% | 5 | -0.026 | 0.57 | -0.067 | 1.27 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1.0007
2025-11-06 | C - 25757/25/14 | 4:1/120% | 5 | -0.029 | 0.86 | -0.06933 | 1.553 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 1.0007

## 15
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 24.9
Umidade medida (%): |  | 42
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-03 | A - 25757/25/15 | 4:1/1% | 5 | 0.021 | -2.91 | -0.06233 | -0.067 | 1.0006 | #REF! | 0 | -0.067 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/15 | 4:1/5% | 5 | -0.011 | 0.33 | -0.07833 | 1.987 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.987 | 1.0008 | 0 | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/15 | 4:1/20% | 5 | -0.006 | 0.98 | -0.056 | 1.797 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 1.0006
2025-11-03 | A - 25757/25/15 | 4:1/100% | 5 | -0.025 | 0.59 | -0.066 | 1.29 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.0007
2025-11-03 | A - 25757/25/15 | 4:1/120% | 5 | -0.027 | 0.85 | -0.06733 | 1.543 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 1.0007
2025-11-03 | B - 25757/25/15 | 4:1/1% | 5 | 0.038 | -4.3 | -0.04533 | -1.457 | 1.0005 | #REF! | 0 | -1.457 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/15 | 4:1/5% | 5 | -0.006 | 0.13 | -0.07333 | 1.787 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.787 | 1.0007 | 0 | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/15 | 4:1/20% | 5 | -0.027 | 0.76 | -0.077 | 1.577 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 1.0008
2025-11-03 | B - 25757/25/15 | 4:1/100% | 5 | -0.025 | 0.27 | -0.066 | 0.97 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1.0007
2025-11-03 | B - 25757/25/15 | 4:1/120% | 5 | -0.024 | 0.22 | -0.06433 | 0.913 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 1.0006
2025-11-03 | C - 25757/25/15 | 4:1/1% | 5 | -0.001 | 0.05 | -0.08433 | 2.893 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.893 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/15 | 4:1/5% | 5 | -0.011 | 1.21 | -0.07833 | 2.867 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 2.867 | 1.0008 | 0 | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/15 | 4:1/20% | 5 | -0.029 | 1.05 | -0.079 | 1.867 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 1.0008
2025-11-03 | C - 25757/25/15 | 4:1/100% | 5 | -0.028 | 0.61 | -0.069 | 1.31 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1.0007
2025-11-03 | C - 25757/25/15 | 4:1/120% | 5 | -0.035 | 1.54 | -0.07533 | 2.233 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 1.0008

## 16
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 25
Umidade medida (%): |  | 42
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-03 | A - 25757/25/16 | 4:1/1% | 5 | 0.035 | -4.35 | -0.04833 | -1.507 | 1.0005 | #REF! | 0 | -1.507 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/16 | 4:1/5% | 5 | -0.002 | -0.05 | -0.06933 | 1.607 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.607 | 1.0007 | 0 | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/16 | 4:1/20% | 5 | -0.02 | 0.37 | -0.07 | 1.187 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 1.0007
2025-11-03 | A - 25757/25/16 | 4:1/100% | 5 | -0.011 | 0.04 | -0.052 | 0.74 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 1.0005
2025-11-03 | A - 25757/25/16 | 4:1/120% | 5 | -0.011 | 0.06 | -0.05133 | 0.753 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 1.0005
2025-11-03 | B - 25757/25/16 | 4:1/1% | 5 | 0.019 | -4.39 | -0.06433 | -1.547 | 1.0006 | #REF! | 0 | -1.547 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/16 | 4:1/5% | 5 | -0.006 | -0.88 | -0.07333 | 0.777 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0.777 | 1.0007 | 0 | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/16 | 4:1/20% | 5 | -0.022 | 0.1 | -0.072 | 0.917 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 1.0007
2025-11-03 | B - 25757/25/16 | 4:1/100% | 5 | -0.021 | 0.05 | -0.062 | 0.75 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.0006
2025-11-03 | B - 25757/25/16 | 4:1/120% | 5 | -0.021 | 0.01 | -0.06133 | 0.703 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 1.0006
2025-11-03 | C - 25757/25/16 | 4:1/1% | 5 | -0.001 | -1.02 | -0.08433 | 1.823 | 1.0008 | #REF! | 1 | 1.823 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/16 | 4:1/5% | 5 | -0.014 | 0.48 | -0.08133 | 2.137 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 2.137 | 1.0008 | 0 | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/16 | 4:1/20% | 5 | -0.031 | 1.01 | -0.081 | 1.827 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 1.0008
2025-11-03 | C - 25757/25/16 | 4:1/100% | 5 | -0.027 | 0.93 | -0.068 | 1.63 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 1.0007
2025-11-03 | C - 25757/25/16 | 4:1/120% | 5 | -0.033 | 1.31 | -0.07333 | 2.003 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 1.0007

## 17
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 25.1
Umidade medida (%): |  | 42
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-04 | A - 25757/25/17 | 4:1/1% | 5 | 0.019 | -3.28 | -0.06433 | -0.437 | 1.0006 | #REF! | 0 | -0.437 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/17 | 4:1/5% | 5 | -0.006 | -0.27 | -0.07333 | 1.387 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.387 | 1.0007 | 0 | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/17 | 4:1/20% | 5 | 0.025 | 0.3 | -0.025 | 1.117 | 1.0002 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 1.0002
2025-11-04 | A - 25757/25/17 | 4:1/100% | 5 | -0.004 | -0.04 | -0.045 | 0.66 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 1.0005
2025-11-04 | A - 25757/25/17 | 4:1/120% | 5 | -0.004 | -0.09 | -0.04433 | 0.603 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 1.0004
2025-11-04 | B - 25757/25/17 | 4:1/1% | 5 | 0.019 | -3.59 | -0.06433 | -0.747 | 1.0006 | #REF! | 0 | -0.747 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/17 | 4:1/5% | 5 | -0.006 | -0.05 | -0.07333 | 1.607 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.607 | 1.0007 | 0 | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/17 | 4:1/20% | 5 | 0.022 | 0.36 | -0.028 | 1.177 | 1.0003 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 1.0003
2025-11-04 | B - 25757/25/17 | 4:1/100% | 5 | -0.005 | -0.09 | -0.046 | 0.61 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1.0005
2025-11-04 | B - 25757/25/17 | 4:1/120% | 5 | -0.007 | -0.12 | -0.04733 | 0.573 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 1.0005
2025-11-04 | C - 25757/25/17 | 4:1/1% | 5 | -0.006 | -1.08 | -0.08933 | 1.763 | 1.0009 | #REF! | 1 | 1.763 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/17 | 4:1/5% | 5 | -0.014 | 0.6 | -0.08133 | 2.257 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 2.257 | 1.0008 | 0 | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/17 | 4:1/20% | 5 | -0.031 | 1.05 | -0.081 | 1.867 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 1.0008
2025-11-04 | C - 25757/25/17 | 4:1/100% | 5 | -0.022 | 0.86 | -0.063 | 1.56 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.0006
2025-11-04 | C - 25757/25/17 | 4:1/120% | 5 | -0.022 | 0.86 | -0.06233 | 1.553 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 1.0006

## 18
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 25.3
Umidade medida (%): |  | 40
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-04 | A - 25757/25/18 | 4:1/1% | 5 | 0.014 | -3.09 | -0.06933 | -0.247 | 1.0007 | #REF! | 0 | -0.247 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/18 | 4:1/5% | 5 | -0.009 | 0.3 | -0.07633 | 1.957 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.957 | 1.0008 | 0 | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/18 | 4:1/20% | 5 | 0.009 | 0.97 | -0.041 | 1.787 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 1.0004
2025-11-04 | A - 25757/25/18 | 4:1/100% | 5 | -0.022 | 0.37 | -0.063 | 1.07 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.0006
2025-11-04 | A - 25757/25/18 | 4:1/120% | 5 | -0.02 | 0.15 | -0.06033 | 0.843 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 1.0006
2025-11-04 | B - 25757/25/18 | 4:1/1% | 5 | 0.001 | -1.64 | -0.08233 | 1.203 | 1.0008 | #REF! | 1 | 1.203 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/18 | 4:1/5% | 5 | -0.021 | 0.88 | -0.08833 | 2.537 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 2.537 | 1.0009 | 0 | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/18 | 4:1/20% | 5 | -0.009 | 0.71 | -0.059 | 1.527 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 1.0006
2025-11-04 | B - 25757/25/18 | 4:1/100% | 5 | -0.021 | 0.02 | -0.062 | 0.72 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1.0006
2025-11-04 | B - 25757/25/18 | 4:1/120% | 5 | -0.021 | -0.02 | -0.06133 | 0.673 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 1.0006
2025-11-04 | C - 25757/25/18 | 4:1/1% | 5 | 0.01 | -1.08 | -0.07333 | 1.763 | 1.0007 | #REF! | 1 | 1.763 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/18 | 4:1/5% | 5 | -0.06 | 0.46 | -0.12733 | 2.117 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 2.117 | 1.0013 | 0 | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/18 | 4:1/20% | 5 | -0.029 | 0.97 | -0.079 | 1.787 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 1.0008
2025-11-04 | C - 25757/25/18 | 4:1/100% | 5 | -0.024 | 0.84 | -0.065 | 1.54 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.0007
2025-11-04 | C - 25757/25/18 | 4:1/120% | 5 | -0.025 | 0.76 | -0.06533 | 1.453 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 1.0007

## 19
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.4
Umidade medida (%): |  | 27
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-04 | A - 25757/25/19 | 4:1/1% | 5 | -0.012 | -0.65 | -0.09533 | 2.193 | 1.001 | #REF! | 1 | 2.193 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/19 | 4:1/5% | 5 | -0.027 | 1 | -0.09433 | 2.657 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 2.657 | 1.0009 | 0 | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/19 | 4:1/20% | 5 | -0.042 | 0.89 | -0.092 | 1.707 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 1.0009
2025-11-04 | A - 25757/25/19 | 4:1/100% | 5 | -0.021 | -0.04 | -0.062 | 0.66 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 1.0006
2025-11-04 | A - 25757/25/19 | 4:1/120% | 5 | -0.02 | -0.11 | -0.06033 | 0.583 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 1.0006
2025-11-04 | B - 25757/25/19 | 4:1/1% | 5 | 0.019 | -3.29 | -0.06433 | -0.447 | 1.0006 | #REF! | 0 | -0.447 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/19 | 4:1/5% | 5 | -0.003 | -0.51 | -0.07033 | 1.147 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.147 | 1.0007 | 0 | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/19 | 4:1/20% | 5 | -0.016 | 0.18 | -0.066 | 0.997 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 1.0007
2025-11-04 | B - 25757/25/19 | 4:1/100% | 5 | -0.016 | 0.07 | -0.057 | 0.77 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1.0006
2025-11-04 | B - 25757/25/19 | 4:1/120% | 5 | -0.017 | 0.08 | -0.05733 | 0.773 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 1.0006
2025-11-04 | C - 25757/25/19 | 4:1/1% | 5 | -0.01 | -0.68 | -0.09333 | 2.163 | 1.0009 | #REF! | 1 | 2.163 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/19 | 4:1/5% | 5 | -0.017 | 0.25 | -0.08433 | 1.907 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.907 | 1.0008 | 0 | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/19 | 4:1/20% | 5 | -0.029 | 0.54 | -0.079 | 1.357 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 1.0008
2025-11-04 | C - 25757/25/19 | 4:1/100% | 5 | -0.02 | 0.18 | -0.061 | 0.88 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 1.0006
2025-11-04 | C - 25757/25/19 | 4:1/120% | 5 | -0.05 | 2.97 | -0.09033 | 3.663 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 1.0009

## 20
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 21.5
Umidade medida (%): |  | 36
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/20 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/20 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/20 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | A - 25757/25/20 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | A - 25757/25/20 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/20 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/20 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/20 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | B - 25757/25/20 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/20 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004
2025-10-27 | C - 25757/25/20 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/20 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/20 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | C - 25757/25/20 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | C - 25757/25/20 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004

## Ass.
EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESPONSÁVEIS EXECUÇÃO
Tec. Responsável Glauber Antonio Pires Soares- SERTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EM EXERCÍCIO
Eng. Daniel Costa Monteiro - SERTA
Documento eletrônico com assinatura digital. A autenticidade deste documento pode ser verificada através de envio de e-mail para: inspecao@sertaconjuntosdemedicao.com.br